## 安徽省医疗器械监督检查月报表
安徽省医疗器械监督检查月报表
[8 empty] | 填报时间： | 2020.8.24
序号 | 受检单位名称 | 单位类型 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 |  |  | 检查结论 | 重点整改内容 | 备注
[5 empty] | 姓名 | 姓名 | 姓名
1 | 泗县瓦坊乡卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.29 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，大型设备未见供货方资质和合格证明文件及采购档案；医疗器械库未按五区色标管理，无五防措施；器械库无温湿度记录。
2 | 泗县社区卫生服务中心 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.17 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，未成立医疗器械质量管理领导组织；进货查验记录缺少批号等内容；库房无温湿度记录。
3 | 泗县泗城镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.17 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，未建立医疗器械质量管理制度；未成立医疗器械领导组织；部分医疗器械供货方资质索取不全；药品医疗器械混放；未按五区色标管理。
4 | 泗县徐贺卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.29 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，未建立医疗器械管理制度；部分医疗器械供货方资质不全；大型设备 无查验记录；药房未设置医疗器械区；温湿度记录不全。
5 | 泗县墩集镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.29 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，购进医疗器械未建立采购档案；未签订质保协议；供货协议合同；医疗器械库无地架；未按五区色标管理；无五防措施。
6 | 泗县丁湖镇卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.30 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，大型设备无验收记录；医疗器械库房未实行五区色标管理；化验室冰箱不能正常使用；现场未提供体外诊断试剂冷链运输记录；DR现场未提供定期校验、保养、维护记录。
7 | 泗县草沟镇中心卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.31 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，大型设备未见进货查验记录；医疗器械库房未安装空调；无温湿度记录，未按五区色标管理；部分医疗器械直接地面；维修养护记录不全。
8 | 泗县瓦韩卫生院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.31 | 张广贵 | 纪海祥 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械库房未按五区色标管理；大型设备无维修保养记录。
9 | 草庙镇通海村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.29 | 吴晓明 | 宋艳云 | \ | 限期整改 | 现场检查时、验收记录不齐全
10 | 泗县草沟镇街南村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.3 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
11 | 泗县草沟镇大安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.3 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
12 | 泗县草沟镇李圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.3 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
13 | 泗县草沟镇汪尚村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.3 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
14 | 泗县草沟镇夏庙村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.3 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
15 | 泗县草沟镇于城村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
16 | 泗县草沟镇秦桥村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
17 | 泗县草沟镇大张村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
18 | 泗县草沟镇瓦韩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
19 | 泗县草沟镇官唐村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
20 | 泗县草沟镇于韩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
21 | 泗县草沟镇草沟村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
22 | 泗县草沟镇王楼村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
23 | 泗县草沟镇孙巷村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
24 | 泗县草沟镇侍圩村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.5 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
25 | 泗县草沟镇桥东村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.5 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
26 | 泗县草沟镇街西村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.5 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
27 | 泗县草沟镇大梁村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.5 | 况福强 | 张汗青 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械未严格按照贮存要求陈列。
28 | 泗县仁济医院 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.1 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械验收记录不全。
29 | 泗县大庄镇王官村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.1 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
30 | 泗县大庄镇万安村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械销售记录保存混乱。
31 | 泗县大庄镇佃庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械销售记录保存混乱。
32 | 泗县大庄镇大庄村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.4 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
33 | 泗县大庄镇东风村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.9 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
34 | 泗县大庄镇新集村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.9 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械摆放凌乱。
35 | 泗县大庄镇新刘村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.10 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械未按分类贮存，药品器械混放。
36 | 泗县大庄镇朝阳村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.10 | 于红武 | 任茂宇 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械验收记录不全，部分医疗器械直接地面。
37 | 泗县长沟镇朱彭村卫生室 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.8.20 | 刘俊 | 周方 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械验收记录不全。
38 | 泗县斯达克助听器服务部 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.18 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
39 | 泗县汇仁诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.18 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，医疗器械未按分类贮存，药品器械混放。
40 | 泗县新源口腔诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.18 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
41 | 泗县协和诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.24 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
42 | 泗县惠民门诊部 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.24 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
43 | 泗县大众诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.23 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
44 | 泗县邹氏中医诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.23 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
45 | 泗县北关社区卫生服务站 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.18 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械验收记录不全，部分医疗器械直接地面。
46 | 泗县清水湾诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.28 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
47 | 泗县恒康诊所 | 使用单位 | 日常检查 | 2020.7.29 | 叶青 | 于小凤 | \ | 限期整改 | 现场检查时，部分医疗器械进货查验记录不全。
48
49
50
51
说明
1.各市、直管县局每月第五个工作日前通过省局OA系统上报上个月检查情况。
2.单位类型：生产企业、经营企业、使用单位。请从下拉菜单中选取填写。
3.检查类别：日常检查、跟踪检查、专项检查。请从下拉菜单中选取填写。
4.检查结论：合格、不合格、限期整改。请从下拉菜单中选取填写。