## Sheet1 (2)
计量器具周期检定/校准计划表
文件编号：SXCDC-04-ZL-037 No：2026- 01 第 页，共 页
内部编号 | 设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 检定/校准周期 | 校准参数点要求 | 存放地点 | 责任人
SXCDC-YQ001 | 万分之一分析天平 | AUY220 | D492801141 | 1年 | 0.5g,5g,10g,50g,100g,150g | 504天平室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ003 | 723型可见分光光度计 | 723型 | KJ0707111914 | 1年 | 400nm、420nm、540nm、620nm | 509尿碘分析室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ004 | 全自动在线消解碘分析仪 | DAI-120PLUS | D00504001P | 1年 | 400nm | 509尿碘分析室 | 王宁
SXCDC-YQ005 | 原子荧光分光光度计 | AFS-8220 | 8220-19093263 | 1年 |  | 514仪器室（三） | 李雨桐
SXCDC-YQ006 | 原子吸收分光光度计 | ZCA-1000AFG | 1S20008 | 2年 |  | 514仪器室（三） | 李雨桐
SXCDC-YQ007 | 离子计 | PXSJ-216 |  | 1年 | 校准3点，浓度应覆盖样品预估值，两点浓度差一个数量级 | 511仪器室（一） | 石威
SXCDC-YQ008 | 离子色谱仪 | CIC-925 | 1925002002486 | 2年 |  | 515仪器室（四） | 张文明
SXCDC-YQ009 | 流动注射分析仪 | 5000 | 203370 | 1年 | 505nm、600nm、650nm | 515仪器室（四） | 张文明
SXCDC-YQ010 | 气相色谱仪 | GC-2030 | C12255805723 | 2年 |  | 515仪器室（四） | 王宁
SXCDC-YQ011 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 7800 | SG21101114 | 1年 |  | 517仪器室（五） | 王宁
SXCDC-YQ012 | 上海昕瑞浊度仪 | WGZ-2A |  | 1年 | 0.00、0.50、2.00、10.00NTU | 511仪器室（一） | 石威
SXCDC-YQ016 | 低本底αβ放射性测定仪 | FYFS-400X | 0204010821010601 |  |  | 512仪器室（二)
SXCDC-YQ017 | 马弗炉 | MF-7-10D | 2011042 |  | 350℃、900℃ | 513消化室
SXCDC-YQ018 | 电热鼓风干燥箱 | 101型 | 020 | 1年 | 105±3℃、180±3℃ | 505理化室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ021 | 恒温水浴箱 | HWT-6B | HWT-20-050 | 1年 | 100℃ | 2楼艾滋病初筛实验室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ022 | 全自动微生物分析系统 | VITEK2 compact |  | 1年 |  | 2楼微生物实验室三 | 刘灿
SXCDC-YQ023 | 超净工作台 | BBS-SDC | BBSY151VVD220602477B | 1年 |  | 2楼试剂准备区 | 刘灿
SXCDC-YQ024 | 超净工作台 | BBS-SDC | BBSY151VVD220602615B | 1年 |  | 2楼微生物实验室一 | 刘灿
SXCDC-YQ026 | 超净工作台 | BBS-SDC | BBSY151VVD220602472B | 1年 |  | 一楼门诊 | 王艳
SXCDC-YQ027 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-GF101-2-BS-Ⅱ |  | 1年 | 105℃、160℃、180℃ | 2楼消毒室 | 刘灿
SXCDC-YQ029 | 洗板机 | PW-812plus | A72008010 |  |  | 2楼艾滋病初筛实验室 | 石威
SXCDC-YQ030 | 酶标仪 | MB-580 | C12007010 | 1年 |  | 2楼艾滋病初筛实验室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ033 | 实时荧光定量PCR仪 | QS7 Flex | 278874052 |  |  | PCR实验室三区
SXCDC-YQ035 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A |  |  |  | PCR实验室二区
SXCDC-YQ036 | 生物安全柜 | BHC-1300IIA/B3 | J05G11 | 1年 |  | 2楼微生物实验室三 | 刘灿
SXCDC-YQ037 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LCB2 | 062012LCB20662 | 1年 |  | 2楼艾滋病初筛实验室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ038 | 洁净工作台 | OptiClean1300 |  |  |  | PCR实验室一区
SXCDC-YQ039 | 生物安全柜 | HFsafe-1200LCB2 | 062012LCB20661 |  |  | PCR实验室二区
SXCDC-YQ040 | 生化培养箱 | SPX-250 | 306 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼微生物实验室三 | 刘灿
SXCDC-YQ041 | 生化培养箱 | SPX-250 | 295 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼风淋室 | 刘灿
SXCDC-YQ042 | 生化培养箱 | SHP-250 | 13147 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼微生物实验室二 | 刘灿
SXCDC-YQ045 | 精密恒温培养箱 | WPX-9152B | 037 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼试剂准备区 | 刘灿
SXCDC-YQ046 | 精密恒温培养箱 | WPX-9152B | 032 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼微生物实验室二 | 刘灿
SXCDC-YQ048 | 精密恒温培养箱 | WPX-9152B | 34 | 1年 | 25℃、36℃、42℃ | 2楼风淋室 | 刘灿
SXCDC-YQ053 | 千分之一电子天平 | UW620H |  | 1年 |  | 2楼消毒室 | 刘灿
SXCDC-YQ054 | 控温消解仪 | ND60 | 201712-ND60-805 | 1年 | 100℃（误差在±1℃内） | 509尿碘分析室 | 王宁
SXCDC-YQ055 | 恒温水浴锅 | IKA IB20pro | 800011184 | 1年 | 30℃（误差在±0.2℃内） | 509尿碘分析室 | 王宁
SXCDC-YQ057 | 余氯测定仪 | DR300 |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 谢博涵
SXCDC-YQ058 | 照度计 | 1332A |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 付新叶
SXCDC-YQ059 | 木尺子 | / |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 付新叶
SXCDC-YQ060 | 钢尺 | / |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 付新叶
SXCDC-YQ061 | 激光测距仪 | / |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 张金超
SXCDC-YQ062 | 噪声分析仪 | YSD130 |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 张金超
SXCDC-YQ063 | 总挥发性有机物检测仪 | GT-1000 |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 谢博涵
SXCDC-YQ064 | 积分声级计 | HS5628A |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 付新叶
SXCDC-YQ065 | KHW-S-6精密电热恒温水浴锅 | KHW-S-6 |  | 1年 | 100℃ | 505理化室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ066 | 甲醛测定仪 |  |  | 1年 |  | 综合卫生科 | 谢博涵
SXCDC-YQ067 | 便携式红外气体分析仪 | GXH-3010E | 051191 | 1年 |  | 综合卫生科 | 谢博涵
SXCDC-YQ068 | KHW-S-6精密电热恒温水浴锅 | KHW-S-6 |  | 1年 | 100℃ | 505理化室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ069 | 滴定管 | 50mL |  | 1年 |  | 505理化室 | 石威
SXCDC-YQ071 | 温湿度计 | WS-A2 |  | 1年 |  | 503样品室 | 张文明
SXCDC-YQ073 | 温湿度计 | WS-A2 |  | 1年 |  | 505理化室 | 石威
SXCDC-YQ079 | 温湿度计 | WS2080B |  | 1年 |  | 2楼样品室 | 刘灿
SXCDC-YQ081 | 温湿度计 | WS2080B |  | 1年 |  | 2楼微生物实验室一 | 刘灿
SXCDC-YQ088 | 冰箱温度计 |  |  | 1年 |  | 2楼试剂准备区 | 刘灿
SXCDC-YQ090 | 玻璃液体温度计 | （0-200）℃ |  | 1年 | 105℃/180℃ | 505理化室 | 刘淑娟
SXCDC-YQ092 | 精创重复性温（湿）度记录仪 | GSP-6 | S/N：EFG244007832 | 1年 |  | 2楼微生物实验室 | 刘灿
SXCDC-YQ093 | 精创重复性温（湿）度记录仪 | GSP-6 | S/N：EFG244008189 | 1年 |  | 2楼微生物实验室 | 刘灿
SXCDC-YQ109 | 手提式暗箱紫外线分析仪 | ZF-5 | ZF200098 |  |  | 2楼微生物实验室二 | 刘灿
SXCDC-YQ110 | 全自动生化分析仪 | BS-600M | BH9-39222549 | 1年 |  | 一楼门诊 | 王艳
SXCDC-YQ111 | 单标线吸量管 | 100ml |  | 1年 | 100ml | 505理化室 | 石威
SXCDC-YQ112 | 单标线吸量管 | 50ML |  | 1年 | 50ml | 505理化室 | 石威
SXCDC-YQ113 | 碱式滴定管 | 50ml |  | 1年 | 0.00~25.00ml、0.00~50.00ml | 505理化室 | 石威
SXCDC-YQ115 | 多道心电图机 | ECG-2250 | 0105487 | 1年 |  | 体检科 | 胡方茹
SXCDC-YQ116 | 多道心电图机 | ECG-2250 |  | 1年 |  | 体检科 | 胡方茹
SXCDC-YQ117 | 无创电子血压计 | HBP-1320 | 02029909LF | 1年 |  | 综合卫生科 | 黄新珂
SXCDC-YQ118 | 无创电子血压计 | HBP-1320 | 02039250LF | 1年 |  | 综合卫生科 | 黄新珂
SXCDC-YQ121 | 移液枪 | 100-1000uL | P55189K | 1年 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.80、1.00mL | 516试剂准备室 | 李海翔
SXCDC-YQ122 | 移液枪 | 1-10mL | G39807L | 1年 | 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00mL | 516试剂准备室 | 李海翔
SXCDC-YQ123 | 移液枪 | 1-10mL | O44976L | 1年 | 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00mL | 505理化室 | 李海翔
SXCDC-YQ125 | 高流量大气采样器 | GilAir-plus-bsc | 20210410083 |  |  | 2楼仪器室 | 付新叶
SXCDC-YQ126 | 高流量大气采样器 | GilAir-plus-bsc | 20210410090 |  |  | 2楼仪器室 | 付新叶
SXCDC-YQ127 | 高流量大气采样器 | GilAir-plus-bsc | 20210410129 |  |  | 2楼仪器室 | 付新叶
SXCDC-YQ128 | 高流量大气采样器 | GilAir-plus-bsc | 20210410130 |  |  | 2楼仪器室 | 付新叶
SXCDC-YQ129 | FCC-30型防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 21053701 |  |  | 2楼仪器室 | 黄新珂
SXCDC-YQ130 | FCC-30型防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 21053711 |  |  | 2楼仪器室 | 黄新珂
SXCDC-YQ131 | FCC-30型防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 21053718 |  |  | 2楼仪器室 | 黄新珂
SXCDC-YQ132 | FCC-30型防爆双路粉尘采样器 | FCC-30 | 21053708 |  |  | 2楼仪器室 | 黄新珂
SXCDC-YQ133 | 便携式五合一有毒有害气体检测仪 | CD10(A) |  |  |  | 2楼仪器室 | 谢博涵
SXCDC-YQ134 | 数字式风速仪 | QDF-6 | 21013 |  |  | 2楼仪器室 | 谢博涵
SXCDC-YQ135 | WBGT-2006型湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 |  |  |  | 2楼仪器室 | 谢博涵
SXCDC-YQ136 | 声校准器 | AWA6021A | 1018067 |  |  | 2楼仪器室 | 张金超
SXCDC-YQ137 | 紫外辐照度计 | UV2000 | G114282CA8321269 |  |  | 2楼仪器室 | 张金超
SXCDC-YQ138 | 照度计 | ST-80C |  |  |  | 2楼仪器室 | 张金超
SXCDC-YQ139 | X、γ剂量当量仪 | BG9521 | 1UNDJ9L6 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ140 | BG2010型X、γ辐射个人剂量当量监测仪 | BG2010 | HFE10C12 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ141 | BG2010-B型X、γ辐射个人剂量当量仪 | BG2010-B | HF260435 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ142 | TWA-300Z低流量空气采样器 | TWA-300Z | 21053741 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ143 | TWA-300Z低流量空气采样器 | TWA-300Z | 21053742 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ144 | FCC-1500D型防爆大气采样器 | FCC-1500D | 21053758 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ145 | FCC-1500D型防爆大气采样器 | FCC-1500D | 21053759 |  |  | 2楼仪器室 | 彭璐琳
SXCDC-YQ146 | 移液枪 | 0.5-5mL | VZ80399 |  | 1mL、5mL | 2楼消毒室
SXCDC-YQ147 | 移液枪 | 2-10mL | YE223AX0095496 |  | 5mL、10mL | 2楼消毒室
SXCDC-YQ148 | 移液枪 | 10-100uL | P65397K |  | 10uL、20uL、30uL、40uL、50uL、60uL、70uL、80uL、90uL、100uL | 516试剂准备室
SXCDC-YQ149 | 移液枪 | 100-1000uL | YE17BAG0094527 |  | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.80、1.00mL | 505理化室
SXCDC-YQ150 | 移液枪 | 20-200uL | M55418K |  | 50uL、100uL、200uL | 2楼艾滋病初筛实验室
SXCDC-YQ151 | 移液枪 | 20-200uL | 142066 |  | 50uL、100uL、200uL | 2楼艾滋病初筛实验室
SXCDC-YQ152 | 移液枪 | 0.5-10uL | N45155K |  | 5uL、10uL | 2楼艾滋病初筛实验室
SXCDC-YQ153 | 移液枪 | 100-1000uL | YE184AH0024165 |  | 0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、1.00mL | 509尿碘分析室